รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
และปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเส้นเลือดแดงจากภายนอก
 (Pulse Oximeter)

1. ความต้องการ

เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจและปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเส้น
เลือดแดงจากภายนอก
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน
เพื่อใช้วัดและติดตามอัตราการเต้นของหัวใจและปริมาณความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเส้นเลือดแดงจากภายนอก
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 สามารถใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220volts 50 Hz หรือแบตเตอรี่ภายในเครื่อง
3.2 ตัวเครื่องมีแบตเตอรี่ แบบ Li-ion ขนาดไม่น้อยกว่า 800 mAH อยู่ในตัวเครื่อง และสามารถเปลี่ยนมาใช้แบตเตอรี่แบบ Alkaline ขนาด AAA จำนวน 4 ก้อน ได้ในอนาคต
3.3 จอภาพแสดงผลแบบ Color LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 2.8 นิ้ว
3.4 สามารถวัดและแสดงผลเป็นตัวเลขได้ทั้ง SpO2 และ Pulse Rate พร้อมทั้งสามารถแสดงรูปคลื่น SpO2ได้อย่างน้อย 1 รูปคลื่น
3.5 สามารถเปลี่ยนสาย Probe เพื่อใช้งานได้ทั้ง ผู้ใหญ่ เด็กเล็ก และเด็กทารก
3.6 สามารถตั้งสัญญาณเตือน (Alarm) สูงและต่ำได้ และมีเสียงเตือนเมื่อค่าที่วัดได้ไม่อยู่ในช่วงที่กำหนด
3.7 สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง
4. เป็นผลิตภัณฑ์แถบทวีปยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา และ เอเชีย
5. คุณสมบัติทางเทคนิค
5.1 จอภาพแสดงผล (Display)

5.1.1 จอภาพแสดงผลแบบ Color LCD มีขนาดไม่น้อยกว่า 2.8 นิ้ว
5.1.2 สามารถวัดและแสดงผลเป็นตัวเลขได้ทั้ง SpO2 และ Pulse Rate พร้อมทั้งสามารถแสดงรูปคลื่น SpO2 ได้อย่างน้อย 1 รูปคลื่น
5.2 ภาคการวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2)

5.2.1 ใช้เทคโนโลยีการวัดแบบ Nellcor

5.2.2 สามารถแสดงค่า SpO2 พร้อมรูปคลื่น Plethysmograph ได้
5.2.3 สามารถวัดและแสดงค่า %SpO2 ได้ในช่วง 35 – 100% โดยมีค่าความเที่ยงตรงในช่วง 70 – 100% ( 2 digits

5.2.4 สามารถแสดงค่าชีพจรได้ในช่วง 0 – 250 bpm และมีค่าความเที่ยงตรง ( 1 bpm

5.2.5 สามารถตั้งสัญญาณเตือน (Alarm) สูงและต่ำได้
5.2.6 สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง
6. อุปกรณ์มาตรฐานภายในกล่อง
6.1 SpO2 Probe (ผู้ใหญ่)




จำนวน

1
เส้น
6.2 แยตเตอรี่เป็นชาร์จได้ในเครื่อง



จำนวน

1
ก้อน
6.3 ชุดสายไฟพร้อมหม้อแปลง




จำนวน

1
ชุด
7. เงื่อนไขเฉพาะ
7.1 รับประกันคุณภาพ 1 ปี
