รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ  และวัดเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
 รุ่น  M3A  NIBP, SpO2, PR
1. ความต้องการ 
เครื่องวัด ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตชนิตอัตโนมัติ พร้อมวัดชีพจร สามารถแสดงรูปคลื่นได้
2. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิต และชีพจรของผู้ป่วย ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้
สะดวก
3. คุณลักษณะทั่วไป
3.1.  เป็นเครื่องวัดความดันโลหิต ความ อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และชีพจร 
3.2. จอแสดงผลเป็นแบบ LED และ LCD ขนาด  3.5 “ TFT color LCD
3.3. ตัวเครื่องมีขีดความสามารถในเก็บข้อมูลคนไข้ย้อนหลัง ได้ 100 ชั่วโมง และเก็บ NIBP review ได้ไม่น้อยกว่า   12,000 เหตุการณ์
3.4. ใช้ได้กับไฟฟ้า 220VAC 50 Hz ,และ Backup Battery ภายในตัวเครื่อง  แบตเตอรี่ชาร์จชนิด            Li-ion Battery ประจุไฟฟ้าเต็ม ใช้งาน ได้ไม่น้อยกว่า  10   ชั่วโมง
3.5. สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Central Monitor ได้
3.6. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
4. คุณลักษณะเฉพาะ
4.1 การตรวจวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

4.1.1 สามารถวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในช่วง  0-100%

4.1.2 มีค่าความแม่นยำสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโต ±2% เด็กแรกเกิด ±3% ที่ 70-100%  
4.1.3  พร้อมทั้งแสดงรูปคลื่นสัญญาณ ของการวัด Spo2ได้ และแสดงค่าของชีพจรได้
4.1.4 สามารถวัดค่าชีพจรได้ตั้งแต่ 30-254  ครั้ง/นาที
4.1.5 มีค่าความแม่นยำ ±2 ครั้ง/นาที  
4.2 การตรวจวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ Non-Invasive
4.2.1 ใช้ระบบการตรวจวัดแบบ Oscillometric  Method
4.2.2 สามารถเลือกโหมดการใช้งานได้ทั้ง  Neonate, Pediatric และ Adult

ช่วงในการวัด

SYS


MAP


DIA
· ผู้ใหญ่

40-270 mmHg
20-235 mmHg
10-215 mmHg
· เด็กโต

40-200 mmHg
20-165 mmHg 
10-150 mmHg

· เด็กแรกเกิด       
40-135 mmHg
20-110 mmHg
10-100 mmHg
4.1.1 สามารถแสดงค่า Systolic diastolic และ Mean  ได้พร้อมกัน
4.1.2 มีโหมดในการวัด 3 แบบ คือ Manual, Automatic และ Continuous (stat)

4.1.3 สามารถตั้งสัญญาณเตือนทั้งแสงและเสียงกรณีค่าที่วัดสูงหรือต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้
4.1.4 ความแม่นยำในการวัด +/- 3 bpm หรือ 3.5%
5 อุปกรณ์ประกอบเครื่อง
5.1 NIBP Air hose


1
ชุด
5.2 BP cuff Adult


1 
ผืน 
5.3 Adult Finger SpO2 sensor 

1 
เส้น
5.4 AC Power



1
เส้น
6 เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 มีคู่มือการใช้และบำรุงรักษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6.2 รับประกัน 1 ปี
