คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แปรผลอัตโนมัติ พร้อมภาคส่งข้อมูลทางไกล

Edan SE-1201 Pro

- ความต้องการ   เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แปรผลอัตโนมัติ พร้อมภาคส่งข้อมูลทางไกล

- วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมวิเคราะห์ผลผลได้

- คุณสมบัติทั่วไป

  - เป็นเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สามารถตรวจได้ชนิด 12 ลีด พร้อมวิเคราะห์ผล

  - สามารถใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240 V ความถี่ 50 /60 Hz และมีแบตเตอรี่ชนิด Li-ion ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 2,500 mAh สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง

  - ตัวเครื่องมีช่องสำหรับส่งถ่ายข้อมูลทั้ง SD slot (Micro SD card) และ USB Port รวมทั้งมีช่องสำหรับต่อ Network ได้

  - ตัวเครื่องทำงานด้วยระบบ Android

  - รองรับระบบส่งข้อมูลระยะไกลทาง Cloud ผ่าน Software SE-1515

  - สามารถปัดหน้าจอซ้าย - ขวา เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้

  - มีระบบตรวจจับสัญญาณ Pacemaker ได้

  - มีรูปภาพแนะนำประกอบการติด Electrode แสดงที่หน้าจอ

  - ตัวเครื่องมี Barcode scanner ติดตั้งที่ด้านหน้าตัวเครื่อง

  - ขนาดตัวเครื่องไม่มากกว่า 298 × 258 × 83 มิลลิเมตร

  - ได้รับมาตรฐาน CE, ISO9001, ISO13485, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-25 เป็นอย่างน้อย

- คุณสมบัติทางเทคนิค

  - ภาคแสดงผล (Display)

    - เป็นจอภาพชนิด LCD full-touch screen ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว สามารถพับขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 25 องศา

    - จอภาพมีความละเอียด ไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,280 จุด

    - จอภาพสามารถแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้พร้อมกัน 12 ลีด และสามารถแสดง ID, Age, Gender, Recording mode, Heart rate, WIFI, Current Time, Battery Symbol, Filter, Gain , Speed ได้บนหน้าจอ

  - ภาคบันทึกผล (Recording)

    - สามารถพิมพ์ผลออกได้ทั้งภายในเครื่อง (Thermal dot-matrix recorder) ด้วยกระดาษความร้อนขนาดไม่น้อยกว่า 210 มิลลิเมตร และสามารถพิมพ์ผลผ่านเครื่องพรินเตอร์ภายนอกสำหรับกระดาษ A4 ได้ โดยผ่าน WIFI

  - ภาคประมวลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Unit)

    - มีระบบ Pacemaker Analysis แบบอัตโนมัติที่ความถี่ 80 kHz และสัญญาณต่ำสุดที่ 30µ s, 500 µV.

    - สามารถประมวลคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ 12 ลีด มี CF type with defibrillation-proof

    - มีช่วงตอบสนองความถี่ (Frequency Response) ในช่วง 0.01 ถึง 350 เฮิร์ต

    - สามารถเลือก Sensitivity/gain ได้ดังนี้ 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 10/5 และ AGC มิลลิเมตรต่อมิลลิโวลต์

    - มีค่าความต้านทานขาเข้า (Input impedance) ไม่น้อยกว่า 100 เมกกะโอห์ม และค่า Common Mode Rejection Ratio (CMRR) ไม่น้อยกว่า 123 เดซิเบล

    - มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลสู่คนไข้ (NC) ไม่มากกว่า 10 ไมโครแอมแปร์

    - สามารถแสดงอัตราการเต้นของหัวใจในช่วง 30-300 ครั้งต่อนาที โดยมีความคลาดเคลื่อน +1 ครั้งต่อนาที

    - มีฟิลเตอร์สำหรับกรองสัญญาณ 4 แบบ คือ AC Filter, DFT Filter (Baseline Filter), EMG Filter , Low pass Filter

    - มีระบบการประมวลผลแบบ A/D converter 24 บิต

    - มี Sampling frequency ไม่น้อยกว่า 64,000/sec/channel

  - ภาคส่งข้อมูล (Data Transmission)

    - สามารถเก็บผลข้อมูลได้ในรูปแบบ PDF, DICOM, JPG, BMP, PNG, TIFF ได้

    - สามารถส่งข้อมูลได้ทาง Wi-Fi และ Ethernet ได้

    - รองรับการส่งข้อมูล Protocol FTP, DICOM ได้

- อุปกรณ์ประกอบ

  - ECG Patient Cable					จำนวน		1	ชุด

  - Chest electrode สำหรับผู้ใหญ่				จำนวน		6 	ลูก

  - Limb electrode สำหรับผู้ใหญ่				จำนวน	 	4 	ชิ้น

  - Recorder Paper					จำนวน		1	พับ

  - AC Power Cord					จำนวน		1	เส้น

  - คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ				จำนวน		1	เล่ม

  - วิธีการใช้งานแบบง่าย					จำนวน		1	ชุด

- เงื่อนไขเฉพาะ

  - ผู้จำหน่ายรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันตรวจรับ