คุณลักษณะเฉพาะ

เตียงสำหรับผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยไฟฟ้า 3 ไกร์ รุ่น SK-V6k

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า 
เตียง 3 ไกร์ (Electric Bed 3 functions) สามารถปรับระดับได้ 3 STEP คือ

1.   ปรับส่วนหัวหรือปรับเอนหลังในท่านั่ง

2.   ปรับส่วนขาขึ้นลงในลักษณะงอเข่า

3.   ปรับความสูงของเตียงในลักษณะขึ้น-ลง

คุณสมบัติเฉพาะ

- ขนาดของเตียงโดยประมาณ กว้าง X ยาว X สูง = 995 X 2085 X (420-730) มิลลิเมตร รองรับน้ำหนักได้ 200 กก.

- สามารถปรับระดับ บริเวณที่พักหลัง 0-75° (±10°) บริเวณที่พักเข่า 0-46° (±10°)

- สามารถควบคุมการปรับท่าทางต่าง ๆ ของเตียงด้วยรีโมทไฟฟ้า

- พนักหัวเตียงและท้ายเตียงทำจากวัสดุพลาสติกโพลีโพรพิลัน (PP) ไร้รอยต่อสามารถถอดทำความสะอาดได้ง่าย

- วัสดุพลาสติกสามารถฆ่าเชื้อได้ที่อุณหภูมิสูง 100ºC

- แผ่นรองเตียงขนาดโดยประมาณ 2048 x 1047 แบ่งเป็น 4 ตอน สามารถถอดออกได้

- มอเตอร์ไฟฟ้าเสียง < 50 เดซิเบล, อายุการใช้งานสูงถึง 20,000 ครั้ง

- มี Mattress Retainer สูง 33 มม. บริเวณหัวเตียงและปลายเตียง คอยกระชับไม่ให้ฟูกนอนขยับเขยื้อน

- Bumper wheels ล้อกันชนบริเวณมุมหัวเตียงและท้ายเตียง เส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม. ป้องกันการกระแทกระหว่างเตียงและผนัง

- ราวกั้นข้างเตียงเป็นลักษณะราวสไลด์ ทำจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอย

- ล้อยาง TPR ล็อคอิสระทั้ง 4 ล้อ, เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว หุ้มด้วยพลาสติกทนทานต่อการสึกหรอ เสียรูปยาก

- ตัวพลาสติกผ่านขบวนการเคลือบสีแบบอีพ๊อกซี่ (Epoxy) หนา 0.12 มิลลิเมตร

- เสาน้ำเกลือ 4 ตะขอ วัสดุสแตนเลส รับน้ำหนักได้สูงสุดประมาณ 15 กิโลกรัม

- ใช้ไฟ 100-240 V, 50/60 Hz

อุปกรณ์ประกอบ

- เสา IV มีราวแขวน 	 1   ชุด                    2.   เบาะรองนอน	  1   หลัง

- ตะขอเกี่ยว	 	 2   ชิ้น                    4.   รีโมทควบคุมเตียง	  1   ชิ้น

เงื่อนไขเฉพาะ

- เป็นผลิตภัณฑ์ JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. ประเทศจีน

- ได้มาตรฐาน ISO13485, ISO9001, ISO14001, EC, USFDA

- รับประกันสินค้า 1 ปี จาการใช้งานปกติ