คุณลักษณะเฉพาะ

เตียงสำหรับผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยไฟฟ้า 3 ไกร์ รุ่น SK-V6v

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า 
เตียง 3 ไกร์ (Electric Bed 3 functions) สามารถปรับระดับได้ 3 STEP คือ

1.   ปรับส่วนหัวหรือปรับเอนหลังในท่านั่ง

2.   ปรับส่วนขาขึ้นลงในลักษณะงอเข่า

3.   ปรับความสูงของเตียงในลักษณะขึ้น-ลง

คุณสมบัติทั่วไป

1.	ขนาดของเตียงโดยประมาณ กว้าง X ยาว X สูง = 1,025 X 2,085 X (430-740) มิลลิเมตร

2.	สามารถควบคุมการปรับท่าทางต่างๆของเตียงด้วยรีโมทไฟฟ้า

3.	แผ่นรองเตียงทำจากวัสดุพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) รับน้ำหนักได้สูงสุด 250 กก.

4.	ราวกันตกแบบปีกนก 4 ชิ้น (ข้างละ 2 ชิ้น) ทำจากพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) สามารถปลดขึ้น-ลงได้

5.	พนักหัวและท้ายเตียงทำจากพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) สามารถถอดออกได้

คุณสมบัติเฉพาะ

- การปรับระดับองศาสามารถปรับได้หลายตำแหน่ง ดังนี้

- บริเวณที่พักหลัง 0-75° (± 10°)

- บริเวณที่พักเข่า 0-46° (± 10°)

- พนักหัวและท้ายเตียงออกแบบมาในลักษณะ Germ-free design ไร้รอยต่อและลดการสะสมของแบคทีเรีย

- ราวกันตกชนิดปีกนกด้านข้างเตียง มีแกนจับสำหรับพยุงตัวเมื่อพลิกตัว, ลุกขึ้นนั่ง, ลุกออกจากเตียง, เข็นเตียง

- ระบบ Auto-regression function เพิ่มพื้นบริเวณส่วนรองนั่ง 100 มม. ช่วยลดแรงเฉือนและแรงเสียดทานระหว่างร่างกายผู้ป่วยและเตียงขณะปรับเอนหลังขึ้นในท่านั่งและงอเข่า พร้อมทั้งลดแรงกดทับบริเวณสะโพกและก้นกบ

- ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า เสียงดังไม่เกิน 50 เดซิเบล, ใช้งานได้มากถึง 20,000 ครั้ง

- มีตัวระบุระดับองศาของเตียงบริเวณราวกันตกทั้ง 2 ด้าน (Angle indicator) 0-90°

- มี Wall bumper ล้อกันชนบริเวณขอบเตียง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม. ป้องกันการกระแทกระหว่างเตียงและผนัง

- มี Mattress retainer สันบริเวณแผ่นรองเตียงความสูง 33 มม. กันไม่ให้ฟูกนอนหลุดออกจากเตียง

- ตะขอเกี่ยวข้างเตียง (Drainage hook) เป็นลักษณะ built-in มาพร้อมกับราวกั้นข้างเตียงทั้ง 4 ด้าน

- ตัวโลหะผ่านขบวนการเคลือบสีแบบ อีพ๊อกซี่ (epoxy) หนา 0.12 มิลลิเมตร

- วัสดุส่วนที่เป็นพลาสติกสามารถนำไปฆ่าเชื้อได้ที่อุณหภูมิ 100°C

- ล้อขนาด 5 นิ้ว ผลิตจากยางเทอร์โมพลาสติก (TPR) มีความแข็งแรง ทนทาน

- ระบบล็อคล้อเดี่ยว โยใช้แป้นเหยียบเพื่อล็อคหรือปลดล็อคแต่ละล้อ

- เสาน้ำเกลือ 4 ตะขอ ทำจากวัสดุสแตนเลส รับน้ำหนักได้สูงสุดประมาณ 15 กิโลกรัม

- ใช้ไฟ 100-240 V, 50/60 Hz

อุปกรณ์ประกอบ

- เสา IV มีราวแขวน 	 1   ชุด                    2.   เบาะรองนอน	  1   หลัง

- ตะขอเกี่ยว	 	 2   ชิ้น                    4.   รีโมทควบคุมเตียง	  1   ชิ้น

เงื่อนไขเฉพาะ

- เป็นผลิตภัณฑ์ JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. ประเทศจีน

- ได้มาตรฐาน ISO13485, ISO9001, ISO14001, EC, USFDA

- รับประกันสินค้า 1 ปี จาการใช้งานปกติ